大竹县中医院

负压急救车内附属设备院内询价采购公告
竹中医采（2021）01号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对负压急救车内附属设备进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。
八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2021）01号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2021年12月21日17：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院
2021年 12月13日

所需负压急救车内附属设备清单：

- 医用负压仓                1台

- 便携式呼吸机              1台

- 数字式十二道心电图机      1台

- 除颤监护仪                1台

- 监护仪                    1台

- 吸痰器                    1台

总控制限价：19.8万元。

所需设备配置需求参数详见附件。

一、负压隔离舱

医用负压仓需求参数

一、基本参数

1、展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×560mm×500mm。

2、内部电源：DC 12V；

3、换气量：≥50L/min；

4、负压值：≥15Pa（2min内）；

5、洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；

6、噪音等级：≤65dB（A）；

7、充电时间：12h；

8、放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）约10个小时；

9、报警：低压力和低电量报警；

使用人数：1人；

二、结构功能要求

1、负压隔离舱舱体≥5个支撑杆支撑为拱形，配备≥2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置≥10个操作口，可配套一次性手套便于对舱内病人进行护理。

2、可配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动。

3、选配担架的情况下承重≥150Kg。

4、★符合救护车车载要求

注：传染病员运送负压隔离简称负压隔离舱

二、高端急救呼吸机

高端急救呼吸机需求参数

1、基本功能要求：

1.1适用范围：适用于院外、院间、院内等特别是ICU级别病人的转运。可用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合。结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测。

1.2 适用病人类型：成人、儿童、婴幼儿

2、基本功能参数要求：

2.1 显示屏：≥5寸彩色TFT屏幕

2.2 驱动方式：气动电控

2.3 通气方式：容量控制、压力控制（同步间歇指令通气模式）

2.4内置电池：不小于4小时供电

2.5 转运方案：可选配移动转运推车、床边转运挂架、急救车载固定壁板等不同转运解决方案

★2.6 传感器：内置流速传感器和压力传感器

2.7 调节方式：按键配合旋钮式调节方式，调节快速，缩短急救时间。

2.8具备手动通气和吸气保持功能

2.9 具备海拔补偿功能

2.10 具备RS232、和蓝牙传输

2.11 报警静音：不大于120秒

2.12 窒息后备通气功能

3、参数设置部分：

3.1 通气模式：

3.1.1基本模式：A/C、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual

★3.1.2 高级模式：A/C-P、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP

3.2潮气量： 0～2000ml

3.3 呼吸频率：1～100bpm SIMV模式下1—40bpm

★3.4吸 呼 比: 4：1-1:9

3.5压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O

★3.6流速触发灵敏度：2L/min～30L/min

3.7压力上限：20～80cmH2O

3.8 压力下限：0～20cmH2O

3.9 氧浓度：范围为40%～100%，连续可调

3.10 可选配氧浓度监测模块：21-100%（化学氧电池方法）

★3.11 呼吸末正压（电子PEEP）：范围0-30cmH2O

3.12 屏气时间：0—4s

3.13 压力支持水平PSV:0-50cmH20

3.14 压力控制水平：5-50cmH2O

3.15 呼吸波形监测：压力-时间波形和流速/时间波形

4、监测参数部分

4.1 潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

4.2 监测波形：液晶显示，气道压力波形监测

5、报警参数部分

5.1气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧浓度上下限报警、持续气道压力高报警、气源压力低报警

5.2交流电源断电、电池电量低、系统故障报警、窒息报警

6、电源

6.1 具有多种电源方式，方便使用。

6.2 ~220V±10%,50Hz±1%、内置电池、可配置车载电源

7、工作环境

7.1 工作温度：-18—50摄氏度

7.2 相对湿度：15-95%

7.3 气源压力：250-600KPA MAX=180L/MIN

8、其他要求

8.1★符合救护车车载要求

8.2 所投产品具备防水功能，在雨水环境中也可使用

三、12道心电图机

12道心电图机需求参数

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- 重量≤5Kg；

- 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- 电压分辨率≥1uV；

- 模数转换≥24位；

- ★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 开机出波形时间≤7秒；

- 内置存储容量≥800份；

- 电池单次充电可供打印≥400份报告；

- ★屏幕可预览完整的心电图报告；

- 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

15.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

16.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

17.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

18.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

19. ★符合救护车车载要求

四、除颤监护仪

除颤起搏监护仪需求参数

- ★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

- ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- ★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

- 开机时间≤2s，符合临床使用。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- ★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- ★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

- 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

- ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- ★符合救护车车载要求

五、监护仪

监护仪需求参数

1.监护仪外形结构：

1.1 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

★1.2 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

1.3 主机带电池重量<4kg

1.4 可选配触摸屏

2.监测参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

★2.4 标配显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

2.5 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

★2.6 支持心率变化统计

★2.7 支持动态血压分析

3.系统功能：

3.1 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

3.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.3 具备报警集中设置功能

3.4 具备血液动力学、药物计算功能

3.5 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

3.6 具备Nurse Call报警功能

3.7 支持VGA外接拓展显示屏

3.8 具备1000小时趋势图表、1500个报警事件、1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

3.9 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.10 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

3.11 标配锂电池，工作时间可达4小时；

3.12 支持3通道记录仪

3.13 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

★3.14 具有附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

★3.15 防水等级达到IPX1标准

★3.16符合救护车车载要求

六、便携式吸痰器

便携式吸痰器需求参数

主要技术参数： 1、★极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、★抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤60 dB(A) 5、贮液瓶：1000mL（PC塑料） 6、电源：～220V 50Hz 7、输入功率：110VA 8、★符合救护车车载要求