大竹县中医院

体外冲击波碎石机采购项目院内招标

采购公告

竹中医采（2021）03号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对体外冲击波碎石机进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：

投标文件递交时间：2022年 1月 6 日14：30时-15:00时止（北京时间）。

投标截止时间和开标时间： 2022年 1 月 6日15：00时（北京时间）。

投标文件必须密封并写明“竹中医采（2021）03号”投标文件字样，并在投标截止时间前送达开标地点（大竹县中医院行政楼二楼小会议室）。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2021年 12月28日

附件：

大竹县中医院

体外冲击波碎石机采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波碎石机 | 1台 | 29.8 | 29.8 | 否 | 工业 |

参数要求

1.冲击波发生器：

1.1冲击波波源：需透镜折射式电磁式冲击波波源（非无透镜冲击波源）

1.2 ★冲击波发生体：通高压后，具备自动抽真空功能，真空度保持范围：-0.06MPa至-0.08Mpa

1.3具备自动水循环和自动水汽分离功能，确保冲击波高能、高效

1.4冲击波发射杯直径150±2mm

1.5高压调节范围:0～18KV之间，高压工作时范围：14～18KV之间

1.6★治疗档位分为五档，可以针对不同的结石部位以及不同的结石硬度而选择不同的档位

1.7★高压电容：0.8uf≤单个电容容量≤1.2uf； 总能量：98～180.5J

1.8压缩声压峰值:25Mpa～85Mpa ；膨胀声压峰值：0Mpa～10Mpa

1.9冲击波聚焦范围：径向≤7mm，轴向≤80mm

2.治疗定位系统：

2.1★采用上定位（非上下旋转实现），且治疗头既可以电动，又可以手动

2.2采用发射杯焦点沿B超探头中轴线平行移动的定位机构

2.3★触摸屏输入深度，可实现自动定位

2.4智能化、灵活的机械手臂，多角度旋转，治疗病人无盲区

2.5治疗系统绕左右轴线摆动的角度≥60°，治疗系统绕前后轴线摆动的角度≥36°，治疗系统顺探头中轴线运动的行程≥90mm

3.治疗床及机械臂技术要求：

3.1治疗床承受患者的体重≥135Kg

3.2★治疗床相对于治疗系统的行程：上下行程：0～240m；左右行程：0～250 mm

3.3★治疗机械臂垂直升降：0～250 mm；治疗机械臂前后伸缩行程：0～250 mm

3.4数字化传动系统精度≤1 mm

- 需采用油浸式变压器（而非高频逆变干式变压器）

5、机械金属表面需渗氮处理，耐磨、抗腐蚀、永不生锈

6、主机和治疗床都配有滑轮，移机方便

7、主要配置要求：

治疗主机                    1套

冲击波发生器                1套

电磁式冲击波聚焦体          1套

高压电容                    1组

循环水冷却系统              1套

可移动床体                  1套

ABS工程塑料外壳            1套

定位系统                    1套

水囊                        2个

专用工具箱                  1套