大竹县中医院监护仪采购项目院内招标

采购公告

竹中医采（2022）02号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对监护仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2022）02号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2022年3月11日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2022年 3月4日

附件：

大竹县中医院

监护仪设备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁心电监护仪 | 3台 | 3 | 9 | 否 | 工业 |
| 2 | 多功能心电监护仪 | 1台 | 6 | 6 | 否 | 工业 |

床旁监护仪招标参数需求

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.5、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.9、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.13、防水等级≥IPX2

1.14、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则

3.2、支持肾功能计算功能，支持呼模二氧化碳监测

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

多功能监护仪需求参数

1、模块化、插件式监护仪

2、主机：低功耗、无风扇设计

3、≥12.1英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素

4、一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

5具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

6可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

7、屏幕显示波形通道数≥6，数字区≥4

8、中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

9、具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

9.1、大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

9.2 、两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

9.3、 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

10、具有教学演示模式

11、具有高清分屏显示功能

12、具有≥168小时趋势及图表回顾

★13、具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

14、四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量

15、标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔

★16、可配置独立可插拔模块化设计热敏记录仪，采用独特软提手设计并标明记录纸安装方向提示，不占用插槽、即连即用，实现监护仪床旁打印

17、主机重量不超过4kg

18、标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双有创

19、可选配3/5导联心电监测，支持级联导联监测

20、同步多导联心律失常分析≥4通道

21、起搏器监测功能：单腔或双腔：

21.1、支持ST段分析及≥168小时趋势回顾

21.2、ST段测量和分析可用于成人、儿童

★22、无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

23、血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；可配置软指套式血氧传感器，直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒

24、可选配Nellcor，Masimo血氧技术，抗运动干扰、防低灌注

25、选配旁流呼气末二氧化碳EtCO2监测

25.1、采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准

25.2、采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

26、标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

27、支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

28内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统通讯；

备注：上述设备所需参数中，★项为核心需求，所投产品应全部满足。