大竹县中医院

检验设备采购项目（第二次）院内招标

采购公告

竹中医采（2022）03号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对检验设备进行第二次院内采购，现根据相关要求和实际情况，该项目招标参数与评分细则以此次公告内容为准。如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证或注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：

综合评分法：总分为100分，评分方式详见评分细则（附件2）.

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2022）03号（第二次）”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2022年3月25日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2022年 3月18日

附件1：

大竹县中医院

检验设备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | 7 | 7 | 否 | 工业 |
| 2 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 1台 | 8 | 8 | 否 | 工业 |

全自动凝血分析仪

设备招标技术参数需求

★1、全自动凝血分析系统，急诊样本优先检测；

▲2、测试方法：具备免疫比浊法、发色底物法、光学散射凝固法等三种方法，可检测PT、APTT、TT、FIB、PLG、α2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子等项目；

3、检测波长：凝固法660nm，发色底物法和免疫比浊法405nm、575nm、660nm、800nm

▲4、根据样本情况可选择性切换的双光学通道：常规或低纤维蛋白样本可通过灵敏度高的散射通道检测，异常样本可通过抗干扰性强的透射通道检测。

▲5、凝血四项测速：≥400PT/小时;≥100样本/小时；凝血六项测速：≥65样本/小时；D-Dimer测速：≥350样本/小时

▲6、外接电脑：可伸缩悬臂式触屏控制一体机电脑；

★7、进样方式：全自动推架进样，可持续添加样本，标配样本条码扫描功能；

8、样本位：≥90个；具备3个以上独立急诊样本位，急诊样本随到随做，优先检测；

9、≥40个冷藏试剂位，3个常温样本位，且设计为倾斜试剂仓减小死腔量体积；

10、24小时试剂冷藏功能,试剂位支持多个位置放置同一种试剂

▲ 11、试剂针：试剂针具备可恢复式过热保护功能

12、加样针系统：一根独立的样本针，两根试剂针；

13、加样针功能：具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、凝块检测等功能；

14、加样针清洗：涌泉式清洗针内外壁，对加样针进行强力冲洗，杜绝交叉污染；

▲15、混匀系统：加强型旋涡式震荡混匀功能；

▲ 16、反应杯类型：光学反应杯，无需添加磁珠，减少耗材成本；

17、反应杯加载：自动排列，一次进杯1000个以上；

18、孵育方式：固体直热，具备37℃的恒温控制；

▲  19、检测位：≥26个高通量检测位，包括免疫比浊法、发色底物法、凝固法三种方法检测通道；

20、纤维蛋白原（FIB）测定：PT演算法和clauss法；

★21、通讯功能：支持LIS双向通讯；

22、数据保存：200,000凝固反应曲线存储，可查询200,000检测结果；

全自动血液体液细胞分析仪设备

招标技术参数需求

1.▲全自动血液细胞分析仪：血常规、CRP、SAA三联检一体机。

2.★检测方法及原理：血细胞分析采用激光法、染色法和流式细胞技术原理。

3.▲报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

4.▲单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC+RET ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。

5.▲进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

6.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

7.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。

8.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

9.具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

10.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

11.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

12.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

13.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

14.具有低值血小板检测功能。

15.具有低值白细胞检测功能。

16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带彩色液晶触摸屏。

18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

20.CRP线性范围：0.5~400mg/L。

21.SAA线性范围：2.5~350mg/L。

22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

23.可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。

24.能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物。

25.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

备注：具体评分细则见附件2。