大竹县中医院

等离子体手术系统（双极）采购项目

院内招标采购公告

竹中医采（2022）04号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对等离子体手术系统（双极）进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2022）04号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2022年6月2日9：00前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2022年 5月26日

附件：

大竹县中医院

等离子体手术系统（双极）采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子手术系统（双极） | 1台 | 29 | 29 | 否 | 工业 |

等离子体手术系统（双极）

招标参数及配置清单

一、临床用途：用于前列腺增生症切除术、剜除术，膀胱肿瘤等泌尿系疾病微创手术治疗。

二、等离子主机参数要求：

1、▲要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的等离子体手术系统注册证为依据。

2、▲能实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现。

3、两种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)。

4、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

5、一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。

6、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统

治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

7、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

8、▲核心技术参数：工作频率≤100KHz。

9、输出模式：等离子切割：1-10档可调，等离子消融、凝血：1-10档可调。

10、 ▲阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。

11、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）。

12、整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W。

13、电源：AC220V ，50Hz。

14、显示界面：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计。切割（ABLATION）、止血（PLACOAG）两种工作模式显示；

三、双极电切镜参数要求

1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

2、带有方向标，蓝宝石镜头；

3、采用耐高温高强度陶瓷；

4、外鞘大量精细的外鞘出水孔，更有利于保证术中视野清晰;

5、不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

6、外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

7、内窥镜可承受低温等离子消毒；

8、最大插入部外径：≤Ø9.0mm   工作长度： 180mm

9、镜体外径：Ø4mm

10、视场角：60度        视向角：30度

11、内窥镜观察景深范围3mm～50mm

12、放大倍率：≥1.5X      目镜罩外径：Ø32mm

13、光缆接头外径：Ø10mm

四、等离子体手术系统配置清单

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频等离子体手术系统 | 等离子发生器 | 台 | 1 | / |
| 2 |  | 脚踏开关 | 副 | 1 | / |
| 3 |  | 一次性使用等离子手术电极 | 支 | 1 | / |
| 4 | 双极电切内窥镜 | 30°内窥镜 | 支 | 1 | / |
| 5 |  | 操作器 | 支 | 1 | 被动式 |
| 6 |  | 外鞘套 | 支 | 1 | / |
| 7 |  | 内鞘套 | 套 | 1 | / |
| 8 |  | 单管阀座 | 支 | 1 | / |
| 9 |  | 吸引器接头 | 个 | 1 | / |
| 10 | / | 冲洗瓶 | 个 | 1 | / |