大竹县中医院

放射科DR、CT、核磁（飞利浦）维保服务项目院内招标采购公告

竹中医采（2023）04号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对放射科DR、CT、核磁（飞利浦）维保服务进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2023）04号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2023年7月17日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2023年 7月10日

放射设备（飞利浦）维保技术服务

需求参数及要求

一：项目概述

| 项目内容 | 服务年限 | 设备数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射设备维保服务 | 1年 | 3台 | 18万元 |

二：项目设备明细

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家/型号 | 数量 | 保修类型 | 是否针对中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦DR | DigtalDiagnost | 1台 | 技术保修 | 是。文件支撑<<政府采购促进中小企业发展管理办法》第七条 |
| 2 | 飞利浦CT | Incisive | 1台 | 技术保修 |  |
| 3 | 飞利浦MR | Prodiva 1.5T | 1台 | 技术保修 |  |

三：维保技术服务要求

1、提供设备的整机技术保修服务；（不包含设备所有配件及第三方附属设备等）。

2、服务期内，接到医院故障通 0.5 小时内电话响应，停机故障工程师应在 8 小时内到达现场（包括节假日），48小时内修复设备。

3、服务期内，对设备每年提供 4 次定期维护保养，不限次数免费上门叫修服务，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）滑环通讯检查;（6）软件等等。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费由服务商自行承担；备件费费用由设备使用方自行承担。

4、保证年开机率不低于 95%。提供全年24小时全天候远程咨询及技术指导。

5、服务商在保修期内可给用户提供或更换所有配件（包含球管和探器）但必须保证与整机性能匹配。所有更换的零部件必须为合格件，提供零部件时必须是原厂配件，如果采购人提出图像质量不达标准时必须立即更换到满意为止。

6、服务商在维修更换配件时，原则上只更换所需最小规格配件，严禁打包更换非必要配件及整单元更换配件。

7、每次服务完成后，必须填写详细服务记录，由设备使用部门签字确认并存档。

8、保修期内，配件费用小于3000元的，免费更换。大于3000元的配件费，由医院另行支付。

10、包含磁共振水冷机及精密空调维修维护，空调包含滤网、熔断器、接触器、导热管等零配件。

11、磁共振定期保养包括（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）线圈使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）系统备份;（6）软件；（7）、冷头效率检查、液氦液面检查；（8）、失超管检查；（9）、信噪比测试等等。

二、商务要求

1、服务期限：1年合同；

2、服务地点：招标人指定地点（大竹县中医院）；

*3、为保证维修、维护及时性，要求公司为项目所在地省份注册公司或在有工商登记的办事处；（提供相应材料证明）

*4、具有医疗设备安装及维修所必须的营业范围和800平米及以上的配件仓库；（提供相应材料证明）

*5、服务期内，采购人有权对中标供应商进行考核，满分 100分，得分 80分以上为合格；考核未通过或维保过程中存在使用单位对维保公司存在服务异议时，可立即终止合同。

考核机制表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机率 | 40分 | 按合同要求开机率应大于95%，规定开机率维95%，每提高1个百分点（四舍五入）加4分，每降低1个百分点（四舍五入）扣5分，扣完为止。 | 考核不合格的，采购人有权终止合同。 |
| 2 | 服务响应速度 | 15分 | 报修后8小时内到现场得15分，延迟1天扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务态度 | 15分 | 科室对服务评价90分以上得15分，70-90分得8分，低于70分不得分。 |  |
| 4 | 维护保养 | 10分 | 每年4次维护保养按合同规定内容完成，得20分。少一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 维修质量 | 15分 | 维修后一个月内，未出现同样故障得15分，出现同一故障一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 5 | 配套设施完成情况 | 5分 | 合同期内配件按合同要求培训完成得5分，少一项扣2分，扣完为止。 |  |

招标评分标准：

| 1 |  | 报价20% | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／磋商报价) X 20分 | 20分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术及服务水平及履约能力 | 技术及商务指标20% | 完全满足维修服务需求得20分，普通需求每一条不满足扣2分。带*号一项不满足扣4分，扣完为止； | 20分 |
|  |  | 服务方案与服务能力40% | 1、提供详细完整的服务计划与实施计划得0-7分。 2、提供技术服务措施（维修服务、培训服务、远程服务）得0-7分 3、提供质量管理措施（质量控制体系建设）得0-7分。 4、根据投标人针对本项目制定的应急预案及应急管理措施进行综合评价：包含应急预案的得0-7分 5、能提供设备维修所必须的专业工具，包括维修维保所必须的专用工具清单的得0-7分； 在此基础上，方案中存在缺陷 或不足的，每 1 项中每有 1 处扣 5 分， 每项最多扣 10 分；扣完为止。 注：缺陷或不足是指：凭空编造、方案 中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等； | 35分 |
|  |  | 项目人员配置 | 具有专业的医疗设备维修或维护人员按下列标准进行评分： - 具有医疗器械维修工程师高级职业和专业技能等级证书的有1名得3分，最多得6分； - 持有列表清单内设备经原厂颁发证书的有一名得2分，最多得4分； #### （3）具有原厂维修授权资质或有原厂工程师培训相关资质证书。有原厂维修授权资质及原厂工程师培训证书得5分；只有原厂授权资质得3分；只有原厂工程师培训证书得2分；全没有的不得分，且同等条件下排名放置最后。 *（4）上述三项均需提供工程师及培训人员在投标公司社保证明材料；上述三项同时具备的最高可得15分. | 15分 |
| 3 | 公司荣誉 | 项目业绩 | 2017年以来，投标人具有类似项目业绩的（合同内容应至少包含相应包段任意一类设备），每有一个的得3分，最多得9分。 提供项目业绩合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件）。 | 9分 |
|  |  | 荣誉及其他 | （1）服务供应商具有质量服务诚信单位证书的得0.5分，未提供不得分； （2)具有3A级诚信供应商、诚信示范单位、3A级资信企业的有一个得0.5分，未提供不得分； （提供有效证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章） | 1分 |

注：总得分相同情况下，以“项目人员配置”第三条为排名依据，再次相同情况下，以报价金额为准，从低到高排序。