大竹县中医院牙科综合治疗椅采购项目

院内招标采购公告

竹中医采（2023）05号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对牙科综合治疗椅进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2023）05号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2023年9月21日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2023年 9月14日

附件：

大竹县中医院

牙科综合治疗椅采购项目需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 1台 | 4.8 | 4.8 | 否 | 工业 |

牙科综合治疗椅需求参数

技术参数：

1、牙科综合治疗椅（以下简称：牙科椅）应用于间歇工作制，间歇运行Max  2 min ON/OFF;

牙科椅负载≥135KG；

使用期限≥15年。

电源：AC220V±10% 50Hz，输入功率：800VA。

熔断丝规格：F6.3AL 250V；

牙科椅控制板：F10AL 250V。

LED 观片灯：AC24V-7VA；

牙科椅电机：DC24V-132VA。

需具有黄、白两种光源的LED口腔灯；AC24V-8VA;灯转轴及灯手柄内架采用金属制品。

加热器：AC24V-120VA；需外加热式防干烧加热器。

2、牙科综合治疗椅内部件参数范围及要求：

牙科椅的座垫中心≤420mm—760mm.

需拥有带缓慢启动的医疗系统，应最大程度消除启停带来的顿挫感，运行平稳，体感舒适。

需拥有角度传感器进行椅位记忆，且椅位记忆永不丢失。

牙科椅应具备可设置的灯椅联动、充盂漱口联动等联动功能。

牙科椅靠背转角：-5°—65°；

旋转痰盂的旋转角度≥90°；

器械横臂转角≥100°；

器械转角≥120°;

平衡弹簧臂转角≥200°，上下移动范围≥550mm.

灯臂转角≥290°，上下移动范围≥700mm;手术灯转角≥270°。

助手臂转角≥90°；助手臂挂架盒转角≥90°。

气源：无油；气压＞0.55MPa压力条件下，流量＞50L/min。

水源：硬度＜25度；在0.2-0.4MPa水压条件下，流量＞10L/min。

操作环境：温度5℃-35℃，相对湿度30%-75%；压力高度≤3000m。

操作空间：长≥4m，宽≥3m，高≥2m；地面平整且偏斜角度＜0.5°。

注：所投标产品必须有厂家授权及相应资质，保证真实有效，否则为无效投标，并视为恶意投标，我院将会把此类经销商或厂家列为不诚信名单，后期将不予以合作。

|  | 牙科综合治疗椅需求配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| 1 | 直流静音电动椅 | 1套 | 带安全保护 |
| 2 | 直流电机 | 2支 | 符合电压需求 |
| 3 | 防干烧加热器 | 1套 | 符合电压需求 |
| 4 | 内置式低压观片灯 | 1套 | 符合电压需求 |
| 5 | 水、电、气总开关装置 | 1套 |  |
| 6 | 紧急制动安全装置 | 1套 |  |
| 7 | 带角度传感器进行椅位调节的记忆系统 | 1套 |  |
| 8 | 带3组9个记忆椅位 | 1套 | 最低椅位≤420mm |
| 9 | 带缓慢启动的治疗系统 | 1套 |  |
| 10 | LCD液晶显示屏 | 1套 | 能实时显示牙科椅工作状态等数据 |
| 11 | 超薄不锈钢可折叠、双关节头枕 | 1套 |  |
| 12 | 定制环保超纤皮座（坐垫） | 1套 |  |
| 13 | 灯臂 | 1套 | 行程延展≥700mm |
| 14 | 无极可调口腔灯（10珠LED或同等光源效果） | 1套 | 黄、白光及混合光源任意切换 |
| 15 | 电脑设定、自动恒温漱口给水系统 | 1套 |  |
| 16 | 电子阀 | 4只 |  |
| 17 | 机箱 | 1套 | 可旋转 |
| 18 | 陶瓷盂盆 | 1套 | 可旋转 |
| 19 | 三用枪 | 2支 | 冷1支、热1支 |
| 20 | 无贴纸触摸式辅控盒 | 1套 |  |
| 21 | 吸唾器 | 2套 | 强1套、弱1套 |
| 22 | 可调强、弱吸金属手柄 | 1套 |  |
| 23 | 强、弱吸延时关闭系统 | 1套 |  |
| 24 | 下挂、折叠式工具盘 | 1套 | 带气刹装置、机椅互锁 |
| 25 | 手机设防回吸装置 | 1套 |  |
| 26 | 纸杯架、纸巾盒、搁物盘 | 1套 | 集中一体 |
| 27 | 工具盘不锈钢盘和硅胶垫 | 各1套 |  |
| 28 | 内置式净水瓶 | 1个 |  |
| 29 | 多功能脚踏开关 | 1套 |  |
| 30 | 内置式地箱 | 1套 |  |
| 31 | 医师椅 | 1套 | 舒适、实用 |
| 注：上述为牙科治疗椅配套应有配件，配件名称无需完全一致，但所需功能、效果、工作条件等应大体一致，同时在满足所需配置情况下，如能提供更多相关配件、附属设备、器械，可另行标注说明，以作参考对比。 |  |  |  |